AJ12

Руководство по

монтажу

Руководство по монтажу AJ12

Содержание

1. Подготовка к монтажу----------------------------------------------------------------3

2. Необходимые инструменты---------------------------------------------------------4

3. Габаритные размеры установки и монтажного места ----------------------5

4. Габаритные размеры упаковки----------------------------------------------------8

5. Монтаж установки---------------------------------------------------------------------9

6. Проверка установки после монтажа---------------------------------------------13

7. Серийные номера плат управления----------------------------------------------15

2

Руководство по монтажу AJ12

- Подготовка к монтажу

Перед монтажом стоматологической установки, необходимо проверить:

- Выдержит ли пол необходимую нагрузку (вес стоматологической установки + вес пациента).

- Подведены ли водопроводная вода, сжатый воздух, канализация к месту монтажа

- Давление подаваемого сжатого воздуха и воды.

Перед монтажом внимательно изучите данное руководство.

Напряжение питания AC220-230 В ,50 Гц.

Розетка, для подключения электросети к установке, должна быть заземлена.

Для ремонта используйте только оригинальные запасные части AJAX.

Стоматологическая установка не должна использоваться при повышенных температурах, высокой влажности, повышенных вибрациях и в загрязненных помещениях.

Стоматологическая установка не должна соприкасаться с другими объектами в кабинете.

Стоматологическая установка не может быть использована в условиях повышенного магнитного и электромагнитного поля.

3

Руководство по монтажу AJ12

- Необходимые инструменты

Инструменты, необходимые для монтажа стоматологической установки.

|  | Перфоратор |  | Кусачки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дрель) |  |  |  |
|  | Молоток |  | Ножницы |
|  | Уровень |  | Набор | шлицевых |
|  |  |  | отверток |
|  | Набор |  | Набор |  |
|  | крестовых |  | шестигранных |
|  | отверток |  | ключей |  |
|  | Набор ключей |  | Набор | торцевых |
|  |  |  | шестигранных |
|  |  |  | ключей |  |

4

Руководство по монтажу AJ12

- Габаритные размеры установки и монтажного места

Рис. 1. Габаритные размеры установки (мм).

5

Руководство по монтажу AJ12

Рис. 2. Габаритные размеры монтажного места (мм).

Рис. 3. Выносной блок установки (опция под заказ)

6

Руководство по монтажу AJ12

Рис. 4

Рис. 5. Размеры выходов труб на монтажной площадке

- Для подключения воды/воздуха необходима установка шаровых кранов диаметром 0,5 дюйма.

- Подключение канализации производится в трубу диаметром 50 мм.

7

Руководство по монтажу AJ12

- Габаритные размеры упаковки

Рис 6. Размеры упаковки.

1110

1440

1120

На коробке прикреплен информационный лист с серийным номером и моделью установки. Перед монтажом обязательно убедитесь, что установка соответствует информации на данном информационном листе.

8

Руководство по монтажу AJ12

- Монтаж установки

После распаковки убедитесь, что установка пришла в полной комплектности.

При повреждении частей установки в целях безопасности не используйте их при монтаже, а свяжитесь с транспортной компанией

- поставщиком.

  - Подключите установку к электропитанию;

  - Включите подачу напряжения и поднимите кресло вверх;

  - Раскрутите винты крепления декоративной крышки основания и снимите ее;

  - Выкрутите 4 транспортировочных болта, которые удерживают установку на паллете;

  - Снимите установку с паллеты;

  - Переместите установку к месту монтажа и выполните монтаж.

5.1 Выравнивание установки

Для того, чтобы выровнять установку по горизонтали необходимо использовать регулировочные винты, которые идут в комплекте стоматологической установки. Вкрутите их с помощью шестигранного ключа и выровняйте установку, использую уровень.

Рис. 7. Отверстия с резьбой для регулировочных винтов

9

Руководство по монтажу AJ12

5.2 Монтаж спинки кресла

Рис. 7. Монтаж спинки кресла стоматологической установки.

Рис. 8. Монтаж спинки кресла стоматологической установки.

А. Болт M10*30 под шестигранный ключ В. Пружинная шайба Φ10 C. Шайба Φ10

Установите спинку и закрепите ее тремя винтами М10, входящими в комплект поставки, использую шестигранный ключ, как это показано на рисунках 7 и 8.

10

Руководство по монтажу AJ12

5.3 Подключение стоматологического светильника

Рис. 9. Монтаж стоматологического светильника.

Предостережение: пожалуйста,

не повредить разъемы 1 и 2.

Распакуйте и соберите кронштейн светильника. Соедините его с вертикальной стойкой кронштейна.

Установите собранный кронштейн на гидроблок предварительно соединив электрический разъем (1).

Установите светильник предварительно соединив электрический разъем (2).

11

Руководство по монтажу AJ12

5.4 Установка плевательницы и кранов плевательницы

Рис. 10. Керамическая плевательница AJ12

Установите плевательницу, подключите выводы плевательницы к клапанам подачи воды на смыв плевательницы, наполнения стакана и к сливу.

- клапанам шланги подключаются в соответствии с цветом подходящих шлангов к вводу клапана. Слив плевательницы подключается к белому тройнику, находящемуся внутри гидроблока. Установите кран наполнения стакана и кран смыва плевательницы, как это показано на рисунке.

12

Руководство по монтажу AJ12

- Проверка установки после монтажа

После монтажа стоматологической установки необходимо проверить ее работоспособность и обучить пользователя пользоваться всеми функциями установки.

- Проверить работоспособность приводов кресла и спинки кресла

стоматологической установки, проверить запрограммированные позиции установки;

- На инструментальных шлангах проверить подачу и регулировку:

  - Функции подачи воды

  - Функции подачи воздуха

  - Управление стоматологической установкой с помощью педали;

- Проверить подачу воды и воздуха пистолетов на модуле врача и модуле ассистента ;

- Проверить стоматологический светильник:

  - Проверить работоспособность светильника и переключение режимов освещенности

  - Проверить перемещение и фиксацию кронштейна светильника

  - Не вращайте кронштейн светильник вокруг своей оси;

- Проверить работоспособность всех функций педали.

- Проверить подачу воды на смыв плевательницы.

13

Руководство по монтажу AJ12

- Проверить подачу воды для наполнения стакана плевательницы.

- Проверить водо-воздушный трубопровод, сливные трубы на предмет утечек.

- Проверить все механические соединения.

- Проверить показания манометров воды и воздуха в блоке подключения. Показания должны находится в диапазоне:

Водопроводная вода :0.2~0.4 Мпа

Сжатый воздух : 0.55~0.8 Мпа

- Проверить и настроить показания манометра подачи воздуха в бутылку дистиллированной воды. Показания должно быть 0,2 МПа.

14

Руководство по монтажу AJ12

- Серийные номера плат управления

При обращении в сервисный центр компании AJAX у вас могут быть запрошены серийные номера плат управления функциями установки:

Рис. 11. Плата управления функциями Рис. 12. Клавиатура модуля врача гидроблока

Рис. 13 Клавиатура модуля ассистента	Рис. 14 Плата задержки срабатывания

выключения клапанов

пыле/слюноотсосов

Рис. 15 Негатоскоп (опция под заказ)	Рис. 16 Электромагнитный клапан

Рис. 17 Электромагнитный клапан

Рис. 18 Стоматологический

светильник

15

Руководство по монтажу AJ12

Серийные номера имеют следующий вид:

| Название | Серийный номер |
| --- | --- |
| Плата управления функциями | S/N:ZLB XX XXXXX |
| гидроблока |  |
| Клавиатура модуля врача | S/N:AJB XX XXXXX |
| Негатоскоп | S/N:KQD XX XXXXX |
| Электромагнитный клапан | S/N:DCF XX XXXXX |
| Стоматологический светильник | S/N:GPD XX XXXXX |
| Плата задержки срабатывания |  |
| выключения клапанов | S/N:YCB XX XXXXX |
| пыле/слюноотсосов |  |
| Клавиатура модуля ассистента | S/N:AJB XX XXXXX |

16